# ULTRA SAF SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem tüm spektrofotometrik ve kromatografik çalışmalarda kullanılabilecek ve tek bir sistemde  ASTM Type I-III standartlarında ultra saf su üretebilecek kapasitede olmalıdır.

- Sistem tek bir ünitede hem ters osmoz (RO) hem ultra saf (UP) filtrasyona sahip olmalıdır.

- Cihazda ters osmoz kısmından çıkan suyu depolayabilmek amacı ile 30 litrelik ışık geçirmeyen bir tank bulunmalıdır.

- Tankta seviye sensörü bulunmalı ve sistemi otomatik olarak uyararak su üretimini kendiliğinden durdurup başlatmalıdır.

- Ters osmoz kısmının üretim kapasitesi 10L/saat, Ultra saf (UP) kısmının ise 2.0L/dakika olmalıdır.

- Cihazda 185+254nm dual UV lamba olmalıdır.

- Cihazda hacimsel su çıkışı zaman ayarlaması özelliği olmalıdır ve bu sayede istenilen hacimde su bir tuşa basmak suretiyle alınabilmelidir.

- Hacimsel su çıkışı ayarı 0,5-60Litre aralığında ayarlanabilmelidir.

- Cihazda iletkenlik (conductivity, RO) ve direnç (resistivity, UP) geniş LCD ekranda (128x64 digits) kendi sıcaklıklarıyla birlikte aynı anda görüntülenebilmelidir.

- Cihazda GMP uyarınca otomatik su kalite sensörü bulunmalıdır.

- Sistemin ürettiği suya ait kalite değerleri aşağıdaki olmalıdır:

  - İletkenlik (conductivity, RO)	: 1-25µS/cm

  - Direnç (resistivity, UP)	: 18.2MΩ-cm (@25°C)

  - TOC				: 1-5ppb

  - Partikül			: <1ea/ml

  - Bakteri				: < 1cfu/ml

  - İnorganikler			: < 0.1ppb

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihazda şifre korumalı sistem ayarları menüsü olmalı ve bu menüden;

  - RO için kalite seviyesi ayarı,

  - RO için düşük kalite kontrol süresi ayarı,

  - UP için kalite seviyesi ayarı,

  - UP için düşük kalite kontrol süresi ayarı,

  - RO membran otomatik temizleme zamanlayıcı ayarı,

  - UP kısmı için otomatik sirkülasyon zamanlayıcı ayarı,

  - Giriş suyu yüksek sıcaklık ayarı,

  - RO ve UP için µs/cm ya da MΩ.cm birimlerinden su kalitesi birimi ayarı,

  - Cihaz içerisinde kullanılan filtre ve kartuşlar için gün bazında öngörülen ömür ayarları ve ömür takipleri,

  - Şifre değiştirme ayarı,

  - LCD ekran aydınlık ayarı, yapılabilmelidir.

- Cihaz yüksek sıcaklıkta giriş suyu gelmesi durumda kendini koruma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazla birlikte standart olarak;

  - 1 adet PC-Pack,

  - 1 adet CI-Pack,

  - 1 adet RO membran,

  - 1 adet 0.2µm son filtre ve

  - Tüm optimum çalışma elemanları verilecektir.

- Cihazda kartuş ve filtre değişimleri kolay olmalı, ekstradan servis gerektirecek zorlukta olmamalıdır.

- Opsiyonel olarak istenildiğinde cihaza yazıcı çıkışı ve yazıcı takılabilmelidir.

- Cihaz masaüstü tipte olmalıdır.

- Cihazda pompa bulunmalıdır ve böylelikle şehir şebek suyunun basıncı ile çalışılabilmelidir.

- Ultra saf su sistemi tüm üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

- Sistem 220V/50Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.

- Sistemi teklif eden firma TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.